Załącznik nr 2 do SIWZ

Oznaczenie sprawy SR/XV-270-20-EFK/19

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

WIELOWARSTWOWY TOMOGRAF KOMPUTEROWY – 1 SZTUKA

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie będzie konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Oferowany aparat ani jego część składowa, wyposażenie etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika. Aparat jest w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 64 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | TAK – podać ilość warstw |  | Bez punktacji |
| 6. | Detektor min. 32 rzędowy | TAK – podać ilość rzędów |  | Bez punktacji |
| 7. | Tomograf umożliwiający: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, -badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, -akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 160 cm | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego: - deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu, - zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu | TAK |  |  |
| GANTRY I STÓŁ |
| 9. | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | Bez punktacji |
| 10. | Głębokość gantry [cm] | Podać |  | Punktacja 0-20 pkt: Najmniejsza wartość 20 pkt Pozostałe 0 pkt |
| 11. | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm | ≥ 220 kg |  | Bez punktacji |
| 12. | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku. | TAK/NIE |  | Punktacja 0-20 pkt: TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| 13. | Wyposażenie stołu w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - podpórkę pod głowę ze zmiennym kątem ustawienia - pasy lub listwy unieruchamiające - podpórka pod głowę i ręce - osłona stołu przed zalaniem płynami | TAK |  | Bez punktacji |
| GENERATOR I LAMPA RTG |
| 14. | Maksymalna moc generatora [kW] | ≥ 32 |  | Bez punktacji |
| 15. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≤ 80 |  | Bez punktacji |
| 16. | Maksymalny prąd anody lampy rtg [mA] | ≥ 400 |  | Bez punktacji |
| 17. | Modulacja prądu anody w czasie rzeczywistym, jednocześnie w osiach x,y,z. | TAK |  | Bez punktacji |
| 18. | Maksymalna pojemność cieplna anody [MHU] | ≥ 3,5 |  | Bez punktacji |
| 19. | Liczba ognisk lampy rtg | ≥ 2 |  | Bez punktacji |
| 20. | Filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | TAK/NIE |  | Punktacja 0-20 pkt: TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| 21. | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] | Podać (powierzchnia i wymiary liniowe) |  | Punktacja 0-20 pkt: Najmniejsza powierzchnia 20 pkt Pozostałe 0 pkt |
| 22. | Odległość ognisko lampy rtg – detektor mniejsza od 100 cm | TAK/NIE |  | Punktacja 0-20 pkt: TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| SYSTEM SKANOWANIA |
| 23. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor [s] | ≤ 0,8 |  | Bez punktacji |
| 24. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej z akwizycji wielowarstowej z maksymalną ilością warstw [mm] | ≤ 0,7 |  | Bez punktacji |
| 25. | Maksymalna długość topogramu [cm] | ≥ 160 |  | Bez punktacji |
| 26. | Maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy [cm] | ≥ 160 |  | Bez punktacji |
| 27. | Maksymalny czas skanu spiralnego/heliakalnego, bez przerwy na chłodzenie lampy [s] | ≥ 100 |  | Punktacja 0-20 pkt: Największa wartość 20 pkt Pozostałe 0 pkt |
| 28. | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch | Min. od 0,6 do 1,5 |  | Bez punktacji |
| 29. | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 |  | Bez punktacji |
| 30. | Możliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm | TAK/NIE |  | Punktacja 0-20 pkt: TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| 31. | Matryca rekonstrukcyjna | Min. 512x512 |  | Bez punktacji |
| 32. | Matryca prezentacyjna | Min. 1024x1024 |  | Bez punktacji |
| 33. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 2% charakterystyki MTF [pl/cm] | ≥ 15 |  | Bez punktacji |
| 34. | Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPIIAN o średnicy 20 cm, dla napięcia ≥ 110 kV, dla warstwy 10 mm [mm] | ≤ 5 |  | Bez punktacji |
| 35. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512 x 512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego [obrazy/s]. | ≥ 20 |  | Bez punktacji |
| 36. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK |  | Bez punktacji |
| 37. | Rozwiązanie do redukcji promieniowania jonizującego, dedykowane do zwiekszenia ochrony w trakcie badania szczególnie wrażliwych narządów np. oczu, tarczycy, piersi, itp. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 38. | Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii | TAK |  | Bez punktacji |
| KONSOLA OPERATORSKA |
| 39. | Stanowisko operatorskie – konsola akwizycyjna. | TAK |  | Bez punktacji |
| 40. | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["] | ≥ 19 " |  | Punktacja : ≥ 20 " – 0 pkt ≥ 21 " – 5 pkt |
| 41. | Możliwość wybrania i skonfigurowania protokołu badania (ustawienie wszystkich parametrów badania) bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu. | TAK/NIE |  | Punktacja 0-20 pkt: TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| 42. | Możliwość uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | TAK/NIE |  | Punktacja 0-20 pkt: TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| 43. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 300000 |  | Bez punktacji |
| 44. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  | Bez punktacji |
| 45. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK |  | Bez punktacji |
| 46. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Query/ Retrieve - Storage Commitment - Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
| 47. | Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min. kl III zgodnie z CanOpen 425 | TAK |  | Bez punktacji |
| 48. | UPS-y umożliwiające podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas potrzebny do prawidłowego zamknięcia systemu komputerowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |
| 49. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  | Bez punktacji |
| 50. | SSD (Surface Shaded Display) | TAK |  | Bez punktacji |
| 51. | VRT (Volume Rendering Techique) | TAK |  | Bez punktacji |
| 52. | Rekonstrukcje MPR (również skośne i krzywoliniowe z danych zbieranych przy dowolnym kącie gantry) | TAK |  | Bez punktacji |
| 53. | Bezpośrednia rekonstrukcja warstw MPR bez konieczności wstępnej rekonstrukcji cienkich warstw aksjalnych | TAK |  | Bez punktacji |
| 54. | Prezentacje cine | TAK |  | Bez punktacji |
| 55. | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości) | TAK |  | Bez punktacji |
| 56. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, analiza skanu dynamicznego). | TAK |  | Bez punktacji |
| 57. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 58. | Automatyczne alarmowanie obsługi o możliwości przekroczenia dawki referencyjnej w danym badaniu (przed wykonaniem badania). | TAK |  | Bez punktacji |
| 59. | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | Bez punktacji |
| 60. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 61. | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK |  | Bez punktacji |
| 62. | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 63. | Automatyczny dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 64. | Oprogramowanie usuwające obraz struktury kostnej i stołu z pozostawieniem struktury naczyniowej | TAK |  | Bez punktacji |
| 65. | Automatyczne, bez udziału operatora, prezentacja linii centralnej i oznaczenie głównych naczyń badanej anatomii | TAK |  | Bez punktacji |
| 66. | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń wieńcowych (Calcium Score) | TAK |  | Bez punktacji |
| 67. | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii | TAK |  | Bez punktacji |
| 68. | Wykonywanie badań dwu-energetycznych (uzyskanie dwóch zestawów daych obrazowych badanej anatomii dla dwóch różnych energii promieniowania (dwóch różnych napięć anodowych)) | TAK |  | Bez punktacji |
| 69. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie kręgów i ustawienie płaszczyzn rekonstrukcji kręgów w badaniach kręgosłupa | TAK/NIE Podać |  | Punktacja 0-20 pkt: TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| 70. | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | TAK/NIE Podać |  | Punktacja 0-20 pkt: TAK 20 pkt NIE 0 pkt |
| KONSOLA LEKARSKA |
| 71. | Stacja lekarska wyposażona w: 2 kolorowe monitory diagnostyczne, każdy o min. przekątnej 24” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1200 pikseli pamięć RAM: min. 64 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważne pojemność macierzy: min. 1.2 TB napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz UPS | TAK |  | Bez punktacji |
| 72. | Stacja lekarska w architekturze klient serwer, z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego, możliwością zdalnej pracy radiologa, bez konieczności wysyłania badań poza szpital, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowanego połączenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 73. | Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami: - DICOM Print - DICOM Storage Commitment - DICOM Sent / Recive - DICOM Query/Retrieve SCU | TAK |  | Bez punktacji |
| 74. | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
| 75. | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS. | TAK |  | Bez punktacji |
| OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE Z KONSOLI LEKARSKIEJ |
| 76. | Funkcjonalności do oceny badań: pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  | Bez punktacji |
| 77. | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | TAK |  | Bez punktacji |
| 78. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 79. | Prezentacje Cine | TAK |  | Bez punktacji |
| 80. | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| 81. | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta, również z różnych modalności (np. z CT, PET/CT i MR) | TAK |  | Bez punktacji |
| 82. | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania. Możliwość synchronicznego wyświetlania min. 4 serii badania | TAK |  | Bez punktacji |
| 83. | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | TAK |  | Bez punktacji |
| 84. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT, z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 85. | Automatyczne usuwania obrazu stołu z obrazów CT | TAK |  | Bez punktacji |
| 86. | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT odcinkowych jak i całego kręgosłupa | TAK/NIE, podać |  | Punktacja 0-10 pkt: TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| 87. | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | TAK/NIE, podać |  | Punktacja 0-10 pkt: TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| 88. | Przygotowywanie i oglądanie danych uzyskanych w akwizycji dwuenergetycznej, obliczanie obrazu mieszanego, ocena badań wykonanych metodą jednoenergetyczną | TAK |  | Bez punktacji |
| 89. | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego). | TAK/NIE, podać |  | Punktacja 0-10 pkt: TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| 90. | Specjalistyczne oprogramowanie do oceny struktury naczyniowej mózgu i odcinka szyjnego z automatyczną subtrakcją danych obrazowych w postaci drzewa naczyniowego odcinka szyjnego i głowy z automatyczną korekcją ruchu. Wyznaczanie zmian naczyniowych np tętniaki, stenozy. Automatyczne usuwanie kości głowy i szyi z danych CT-Angio (CTA) | TAK |  | Bez punktacji |
| 91. | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, porównywanie badań z 2 punktów czasowych, rejestrację/fuzję obrazów, podgląd w 3D w widokach MIP i VRT, hybrydową łączną ocenę z użyciem funkcjonalności onkologicznych i naczyniowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 92. | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy, możliwość eksportu współrzędnych do ramienia C na potrzeby interwencji naczyniowych, generowanie dedykowanych raportów naczyniowych z zawartymi pomiarami oraz stosownymi zdjęciami) | TAK |  | Bez punktacji |
| 93. | Zestaw predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. onkologiczna/naczyniowa. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 94. | Obliczanie całkowitego i standardowego wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych na podstawie danych z badań klinicznych MESA. | TAK/NIE, podać |  | Punktacja 0-10 pkt: TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| 95. | Wirtualna endoskopia (w tym bronchoskopia, kolonoskopia) Pomiary polipów w widoku wewnątrzjelitowym 3D, nteraktywna zmiana położenia kursora i automatyczna korelacja przestrzenna obrazu widoku wnętrza jelita 3D z badania pacjenta na plecach i brzuchu, automatyczne zaznaczanie kolorem resztek kałowych tzw. stool tagging, ukrywanie jelita cienkiego, odległość od odbytnicy. | TAK |  | Bez punktacji |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 96. | Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i testów podstawowych | TAK |  | Bez punktacji |
| 97. | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia- w języku polskim | TAK Dostarczyć wraz z dostawą |  | Bez punktacji |
| 98. | Moc podłączeniowa [kVA] | Podać |  | Punktacja 0-10 pkt: Najmniejsza wartość 10 pkt Pozostałe 0 pkt |
| 99. | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych oraz pomiaru wentylacji po zainstalowaniu urządzenia– zawarte w cenie oferty | TAK |  | Bez punktacji |
| 100. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej dwugłowicowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie III wg standardu CIA 425 | Podać |  | Bez punktacji |
| 101. | Wykonanie projektu osłon pracowni TK | TAK |  | Bez punktacji |
| 102. | Wykonawca wraz z dostawą aparatury zobowiązany jest dostarczyć w cenie oferty: - fartuch ołowiany Pb 0,5 mm w rozmiarze uniwersalnym – 2 szt.; - osłona tarczycy Pb 0,5 mm – 2 szt.; - osłony na gonady Pb 1 mm – 2 szt.; - okulary ze szkłami Pb 0,75 mm – 1 szt.; - fartuch specjalny – koc Pb 0,5 mm 40x120 cm – 1 szt. | TAK |  | Bez punktacji |
| 103. | Nagrywarka CD/DVD wraz z oprogramowaniem | TAK |  | Bez punktacji |
| SZKOLENIA |
| 104. | Szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i min. 4 techników: I – e szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji, w wymiarze min. 3 dni x 5 godzin II - e szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze min. 3 dni x 5 godzin | TAK |  | Bez punktacji |
| GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY |
| 105. | Pełna gwarancja na oferowany tomograf komputerowy min. 60 miesięcy | TAK |  | Bez punktacji |
| 106. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK podać |  | Bez punktacji |
| 107. | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń i stanowisk pracy zaoferowanych w zestawie | TAK |  | Bez punktacji |
| 108. | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji (podać ile ) – zawarte w cenie oferty | Podać |  | Bez punktacji |
| 109. | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 6 dni |  | Bez punktacji |
| 110. | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 24 godzin |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 111. | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem IT - minimum w zakresie DICOM Worklist oraz DICOM Send | TAK |  | Bez punktacji |
| 112. | UPS dla stacji akwizycyjnej w celu poprawnego zamknięcia systemu w razie zaniku napięcia | TAK |  | Bez punktacji |
| 113. | Wymagane prace adaptacyjne (modernizacja pomieszczeń) do prawidłowej pracy tomografu komputerowego | TAK |  | Bez punktacji |

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 60 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji i rękojmi liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr wymagany - graniczny) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry wymagane (graniczne) muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi.

W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu medycznego trwającej dłużej niż 6 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, zobowiązujemy się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ....................................

Czas reakcji serwisowej w okresie gwarancyjnym do 24 godzin.

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .

WYMAGANE PRACE ADAPTACYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ PRACY SPRZĘTU

Zamawiający wymaga wykonania prac adaptacyjnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy dostarczonego sprzętu. Zamawiający wymaga następującego zakresu prac:

- Instalacja elektryczna, telefoniczna, teletechniczna  wraz z osprzętem i rozdzielnicą, korekty w zakresie instalacji wg potrzeb dla montażu nowego TK - sprawdzenie przyłącza należy do Wykonawcy, jak również i oporność okablowania, zbadanie całej instalacji w zakresie prowadzonego remontu 
i przedstawienie stosownych protokołów dopuszczających instalacje do użytku.

- Odsłonięcie kanałów elektrycznych w posadzce i po zainstalowaniu ponowny montaż blach kryjących, wykonanie korekt tras kanału posadzkowego w zależności od usytuowania nowego TK - wg przedstawionych wytycznych dostawcy.

- Uzupełnienie  ścian osłonami RTG (blacha ołowina, baryt) - wg nowego zatwierdzonego projektu osłon.

- Wymiana uszkodzonej części posadzki PCV antystat.

- Wentylacja i klimatyzacja - tylko wymiana lub odnowienie kratek wentylacyjnych, sprawdzenie wydajności i przedstawienie stosownych protokołów.

- Wymiana sufitów podwieszanych kasetonowych - sufit gładki pomalować.

- Korekta mocowania nowego aparatu w nowym fundamencie - wykonanie żelbetowego fundamentu 
i konstrukcji wzmacniającej pod nowy TK - jeśli wymagają tego warunki konstrukcyjne.

- Malowania i wyprawki szpachlarskie pracownia i sterownia - wszystkie pomieszczenia objęte zakresem.

- Projekt osłon - sprawdzić i ewentualnie wymienić istniejącą stolarkę i okno jeśli nie spełniają założeń  nowego projektu osłon.

- Narożniki – 3 szt. typu C/S Acrovyn z tworzywa sztucznego.

- Umywalka - wymiana istniejącej.

- Dostawa tomografu komputerowego musi odbywać się w czasie i trasą uzgodnioną z Działem Technicznym Szpitala.

Zamawiający przekazuje również Program funkcjonalno-użytkowy.