Numer postępowania:

SR/XV-270-12-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

MODYFIKACJA Z DNIA 18.03.2020 r.

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 1 RESPIRATORY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR – 5 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019 lub 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 20 min. pracy | Tak – podać |  | Punktacja: 20 min = 0 pkt >30 min = 2 pkt >45 min = 5 pkt |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 11. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Wentylacja spontaniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV. Przy APRV wymagane bezpośrednie ustawienie czasu uwolnienia ciśnienia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Wdech manualny | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego lub Wentylacja NAVA z min 50 akcesoriami niezbędnymi do zastosowania trybu i modułem do każdego oferowanego respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | Tak |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |
| 26. | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do120 l/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Czas wdechu Ti min. od 0.2 do 5.0s | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość ustawienia parametrów w celu uzyskania czasu plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | Tak – podać |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu 5 pkt za większy zakres |
| 37. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 5 l/min | Tak – podać |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu 5 pkt za większy zakres |
| 38. | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 10 cmH2O | Podać |  | Punktacja: 0 pkt za brak funkcji lub w mniejszym zakresie regulacji 5 pkt za ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w podanym lub szerszym zakresie |
| 39. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | Tak |  | Bez punktacji |
| POMIARY PARAMETRÓW |
| 40. | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Pomiar ciśnienia plateau | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Pomiar podatności statycznej lub dynamicznej płuc pacjenta | Tak |  | Punktacja: Podatność dynamiczna = 0 pkt Podatność statyczna = 3 pkt |
| 52. | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 57. | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| MONITOR GRAFICZNY |
| 58. | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | Tak – podać przekątną całkowitą |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu 3 pkt za przekątną >15” |
| 59. | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak – podać |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu 5 pkt za >48 h |
| ALARMY/SYGNALIZACJA |
| 63. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 65. | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Alarm wysokiego ciśnienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Alarm rozłączenia układu oddechowego oparty na pomiarach i porównaniach objętości/przepływu wdechowej i wydechowej lub alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Podać |  | Punktacja: Alarm rozłączenia = 5 pkt |
| 74. | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Alarm wysokiej objętości oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Pamięć alarmów z komentarzem | Tak |  | Bez punktacji |
| INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 79. | Możliwość kształtowania krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych tak aby osiągnąć minimum krzywą prostokątną i opadająca | Podać |  | Punktacja: 0 pkt - brak możliwości wyboru krzywej przepływu 5 pkt - za możliwość wyboru krzywej przepływu prostokątnej i opadającej |
| 80. | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 81. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Funkcja czuwania. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 84. | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 85. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta lub na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 89. | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żą danie użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Możliwość zastosowania wydechowego filtra przeciwbakteryjnego. Do każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 91. | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów do każdego respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Wymagane dostarczenie wraz z respiratorami 2 sztuk videolaryngoskopów z ekranem nie mniejszym niż 2,5 cala wraz z łyżkami jednorazowymi w ilości 50 sztuk z rozmiarów 3 i 4 | Tak |  | Bez punktacji |
| KAPNOGRAF STACJONARNO – TRANSPORTOWY Z POMIAREM W STRUMIENIU BOCZNYM – 3 sztuki |
| 97. | Waga monitora maksymalnie 1kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 98. | Zaopatrzony w wymienną baterię litowo-jonową na minimum 3 godziny pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 99. | Możliwość wymiany baterii w trakcie monitorowania bez zasilania zewnętrznego, bez przerywania pracy monitora | Tak |  | Bez punktacji |
| 100. | Kolorowy ekran TFT powyżej 4 cali | Tak |  | Bez punktacji |
| 101. | Monitorowane parametry: etCO2; częstość oddechu, SPO2, częstość pulsu | Tak |  | Bez punktacji |
| 102. | Minimum 5 różnych, predefiniowanych opcji ekranu | Tak |  | Bez punktacji |
| 103. | Zapis krzywej etCO2 i SPO2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 104. | Możliwość monitorowania dorosłych, dzieci i noworodków | Tak |  | Bez punktacji |
| 105. | Możliwość monitorowania pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | Tak |  | Bez punktacji |
| 106. | Dostępne linie próbkujące CO2 ustno-nosowe umożliwiające równoczesną insufalację tlenową | Tak |  | Bez punktacji |
| 107. | Technologia zapewniająca dokładność pomiaru etCO2 w obecności innch gazów (np: O2, N2O, gazów anestetycznych) | Tak |  | Bez punktacji |
| 108. | Zakres pomiaru CO2, etCO2, 0-150 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 109. | Dokładność pomiaru CO2 w zakresie 0-38 mmHG +/-2mmHg; 39-150 +/- 5% | Tak |  | Bez punktacji |
| 110. | Możliwość wyboru jednostki CO2: mmHg, kPa, Vol% | Tak |  | Bez punktacji |
| 111. | Zakres pomiaru częstości oddechu 0-150 bpm | Tak |  | Bez punktacji |
| 112. | Dokładność pomiaru częstość oddechu w zakresie: 0-70bpm +/- 1 bpm; 71-120 bpm +/- 2 bpm; 121-150 bpm +/-3 bpm | Tak |  | Bez punktacji |
| 113. | Alarmy bezdechu, przekroczenia górnej i dolnej granicy dla etCO2 i częstości oddechu, SPO2 i częstości pulsu | Tak |  | Bez punktacji |
| 114. | Małe objętości próbkowania gazów – maksymalnie 50 ml/min, częstotliwość minimum 15 próbek / sekundę | Tak |  | Bez punktacji |
| 115. | Zakres pomiaru SPO2 1-100% | Tak |  | Bez punktacji |
| 116. | Dokładność pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w zakresie 70-100% +/-2 cyfry | Tak |  | Bez punktacji |
| 117. | Dokładność pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w zakresie 60-80% +/-3 cyfry | Tak |  | Bez punktacji |
| 118. | Dokładność pomiaru SPO2 u dorosłych, dzieci i noworodków w ruchu w zakresie 70-100% +/-3 cyfry | Tak |  | Bez punktacji |
| 119. | Zakres pomiaru częstości pulsu 20-250 bpm | Tak |  | Bez punktacji |
| 120. | Dokładność pomiaru pulsu w całym zakresie +/-3 cyfry | Tak |  | Bez punktacji |
| 121. | Wyświetlanie na ekranie głównym ilości bezdechów i desaturacji które wystąpiły w ciągu ostatniej godziny | Tak |  | Bez punktacji |
| 122. | Dostępny 1-cyfrowy (1-10) parametr obrazujący stan oddechowy pacjenta obliczony za pomocą algorytmu kalkulującego bieżące pomiary etCO2+RR+SPO2+PR | Tak |  | Bez punktacji |
| 123. | Dostępny Tryb Ratowniczy umożliwiający natychmiastowe monitorowanie pacjenta po podłączeniu liniCO2 i czujnika SPO2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 124. | Alarmy dźwiękowo-wizualne o wysokim, średnim i niskim priorytecie | Tak |  | Bez punktacji |
| 125. | Zapis trendów w formie tabelarycznej i graficznej z rozdzielczością 1s na minimum 48 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
| 126. | Możliwość transferu danych za pomocą portu USB i karty micro SD | Tak |  | Bez punktacji |
| 127. | Klasa ochronności przed wnikaniem ciał stałych i wody minimum IP54 | Tak |  | Bez punktacji |
| 128. | Funkcja WiFi umożliwiająca bezprzewodowe łączenie z Internetem | Tak |  | Bez punktacji |
| 129. | Monitor zaopatrzony w uniwersalny uchwyt umożliwiający instalację na kroplówce, szynie, ramie łóżka itp. | Tak |  | Bez punktacji |
| RESPIRATOR ZE SPRĘŻARKĄ – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019 lub 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Respirator wysokiej klasy dla dzieci i dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, co najmniej dwa koła z blokadą. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zakres wagowy obejmuje pacjentów powyżej 5 kg. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu pod ciśnieniem min. od 2,8 do 5,0 bar. W przypadku innych zakresów do respiratora musi być dołączony odpowiedni reduktor. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Awaryjne zasilanie z wbudowanego akumulatora na nie mniej niż 20 min. pracy | Tak – podać |  | Punktacja: 20 min = 0 pkt >30 min = 2 pkt >45 min = 5 pkt |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 11. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Wentylacja spontaniczna | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV. Przy APRV wymagane bezpośrednie ustawienie czasu uwolnienia ciśnienia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Wentylacja nieinwazyjna NIV (wydzielony przycisk wyboru wentylacji nieinwazyjnej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych i rodzaju oddechu VCV lub PCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Wdech manualny | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Oddech kontrolowany objętością VCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+ | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej typu ATC, TC, TRC | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta lub Proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywanie wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure Support, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego lub Wentylacja NAVA z min 50 akcesoriami niezbędnymi do zastosowania trybu i modułem do każdego oferowanego respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VSV | Tak |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY NASTAWIALNE |
| 26. | Częstość oddechów w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 100 na minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 30 do 2000 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo- kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 3 do120 l/min | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Stosunek wdechu do wydechu I:E w zakresie nie mniejszym niż od 1: 9 do 4:1 | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Czas wdechu Ti min. od 0.2 do 5.0s | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość ustawienia parametrów w celu uzyskania czasu plateau w zakresie nie mniejszym niż od 0,0 do 2,0 s. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Ciśnienie wdechowe PCV w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 80 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 30 cmH2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Płynnie regulowany czas lub współczynnik narastania przepływu /ciśnienia dla PCV/PSV/ASB | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 50% | Tak – podać |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu 5 pkt za większy zakres |
| 37. | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 5 l/min | Tak – podać |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu 5 pkt za większy zakres |
| 38. | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie nie mniejszym niż od 0,5 do 10 cmH2O | Podać |  | Punktacja: 0 pkt za brak funkcji lub w mniejszym zakresie regulacji 5 pkt za ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w podanym lub szerszym zakresie |
| 39. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno -pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo w zakresie od 21 do 100% co 1%. | Tak |  | Bez punktacji |
| POMIARY PARAMETRÓW |
| 40. | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Pomiar objętości pojedynczego oddechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Pomiar stosunku wdech/wydech I:E | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Pomiar ciśnienia plateau | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Pomiar podatności statycznej lub dynamicznej płuc pacjenta | Tak |  | Punktacja: Podatność dynamiczna = 0 pkt Podatność statyczna = 3 pkt |
| 52. | Pomiar oporności wdechowej płuc pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Pomiar P 0,1 ciśnienia okluzji po 100 ms. | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Indeks dyszenia RSB/SBI (f/Vt) | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Pomiar objętości przecieku w fazie wdechu przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 57. | Pomiar przecieku w fazie wydechowej przy danym ciśnieniu PEEP przy włączonej funkcji kompensacji nieszczelności | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| MONITOR GRAFICZNY |
| 58. | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 15” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji | Tak – podać przekątną całkowitą |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu 3 pkt za przekątną >15” |
| 59. | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej lub/i pionowej w stosunku do respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość lub przepływ- objętość. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Możliwość prezentacji danych z ostatnich 48 godzin . Trendy w postaci graficznej i tabelarycznej | Tak – podać |  | Punktacja: 0 pkt za spełnienie wymogu 5 pkt za >48 h |
| ALARMY/SYGNALIZACJA |
| 63. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Alarm wizualny ma być widoczny z każdej strony respiratora w zakresie 360o , nawet gdy obsługa znajduje się z tyłu respiratora | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 65. | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Alarm niskiego ciśnienia tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Alarm niskiego ciśnienia powietrza | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Alarm wysokiego ciśnienia | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Alarm rozłączenia układu oddechowego oparty na pomiarach i porównaniach objętości/przepływu wdechowej i wydechowej lub alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Podać |  | Punktacja: Alarm rozłączenia = 5 pkt |
| 74. | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Alarm wysokiej objętości oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Alarm niskiej objętości oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Alarm niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 78. | Pamięć alarmów z komentarzem | Tak |  | Bez punktacji |
| INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |
| 79. | Możliwość kształtowania krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych tak aby osiągnąć minimum krzywą prostokątną i opadająca | Podać |  | Punktacja: 0 pkt - brak możliwości wyboru krzywej przepływu 5 pkt - za możliwość wyboru krzywej przepływu prostokątnej i opadającej |
| 80. | Możliwość regulowanego wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 81. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa do włączenia w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 82. | Funkcja czuwania. Respirator musi mieć możliwość świadomego odłączenia układu oddechowego od pacjenta, z zawieszeniem wszystkich alarmów. Po ponownym podłączeniu układu oddechowego do pacjenta respirator powinien automatycznie rozpocząć wentylacje z parametrami z przed rozłączenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 83. | Wentylacja bezpieczeństwa. Zachowanie ciągłości wentylacji poprzez obejście elementów podejrzanych o uszkodzenie, gdy testy diagnostyczne prowadzone w tle normalnej pracy wykryją problem dotyczący elementów mieszania gazów, systemu wdechowego lub systemy wydechowego. Funkcja ta ma za zadanie dać operatorowi czas na wymianę respiratora na sprawny. | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 84. | Szybki start wentylacji. Respirator posiada bezpieczną wentylację startową. Umożliwia podłączenie pacjenta i włączenie respiratora bez wybierania i ustawiania jakichkolwiek parametrów. Po rozpoczęciu wentylacji możliwa jest korekcja ustawień trybu wentylacji oraz wszystkich parametrów | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 85. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  | Bez punktacji |
| 86. | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk | Tak |  | Bez punktacji |
| 87. | Możliwość powrotu do nastawień ostatniego pacjenta po wyłączeniu aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 88. | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta lub na podstawie wzrostu i płci pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 89. | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żą danie użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
| 90. | Możliwość zastosowania wydechowego filtra przeciwbakteryjnego. Do każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 91. | Wdechowy filtr przeciwbakteryjny dla każdego respiratora: 100 szt. filtrów jednorazowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 92. | Ramię do podtrzymywania rur pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 93. | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowy. 10 kompletnych układów do każdego respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 94. | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | Tak |  | Bez punktacji |
| 95. | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD < 4.0 µm. Do każdego respiratora jeden kompletny zestaw | Tak |  | Bez punktacji |
| 96. | Wymagane dostarczenie wraz z respiratorem sprężarki | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Reakcja serwisu do 48 godzin w dni robocze | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Naprawa gwarancyjna do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni dostawa aparatu zastępczego | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | Tak – podać częstotliwość przeglądów |  | Bez punktacji |
| 9. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel., fax. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| POZOSTAŁE |
| 11. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Instalacja i uruchomienie | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego aparatu) | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .