Numer postępowania:

SR/XV-270-12-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 3 POMPY INFUZYJNE

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA – 36 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019 lub 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych, medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa.-36szt | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Waga pompy gotowej do użycia poniżej 2,5 kg | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Stopień ochrony min. IP34 | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Strzykawka mocowana od przodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Menu pompy w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Napęd strzykawki półautomatyczny z zabezpieczeniem przed niekontrolowaną podażą | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą za pośrednictwem IrDA | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości min. 2/3ml, 5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów, w tym minimum jednego polskiego | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999,9 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,01 - 999,99ml/h programowana, co 0,01ml/godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana co 0,01 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Prędkość bolusa 1-1800 ml/h programowana co 0,01 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Bolus na żądanie | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 37. | Biblioteka zawiera min. 120 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75mmHg do 900mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min.5 godz. przy przepływie 5 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Pobór mocy < 20 W | Tak – podać |  | Punktacja: Najniższa moc w normalnych warunkach pracy - 5 pkt pozostałe - 0 pkt |
| 46. | System alarmów wizualnych i dźwiękowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Interaktywna graficzna instrukcja obsługi zaimplementowana do pompy dostępna dla użytkownika na każdym etapie obsługi | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Wybrany z biblioteki lek stale widoczny na wyświetlaczu również podczas alarmu | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Regulacja głośności alarmu min. 9 poziomów | Tak |  | Bez punktacji |
| POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA – 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019 lub 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg | Tak – podać |  | Punktacja: Poniżej 2 kg – 5 pkt Powyżej – 0 pkt |
| 8. | Stopień ochrony min. IP34 | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Kolorowy wyświetlacz czytelny pod kątem 80 stopni | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Linia infuzyjna mocowana od przodu | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Możliwość podaży żywienia dojelitowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Pełne programowanie pompy za pomocą fizycznej klawiatury nawigacyjnej (symbolicznej) | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Menu pompy w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Komunikacja pomiędzy pompą a stacją dokującą za pośrednictwem IrDA | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość programowania parametrów infuzji min. w jednostkach: mg, mcg, ng, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml programowana, co 0,01 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Prędkość bolusa 1-1200 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Bolus na żądanie | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem, co 1 minutę | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Tryb nocny z redukcją intensywności podświetlenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Tryb nocny z możliwość włączenia ręcznego lub zaprogramowania automatycznego przełączania | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Biblioteka zawiera min. 120 leków, z możliwością podzielenia na 30 kategorii i 15 profili pacjentów | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 mmHg do 750mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Wbudowany akumulator litowo - jonowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 5 godz. przy przepływie 25 ml/h | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Czas ponownego ładowania max. 4 godz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Na wyświetlaczu widoczna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Pobór mocy < 20 W | Tak – podać |  | Punktacja: Najniższa moc w normalnych warunkach pracy - 5 pkt pozostałe - 0 pkt |
| 43. | Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Interaktywna graficzna instrukcja obsługi zaimplementowana do pompy dostępna dla użytkownika na każdym etapie obsługi | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Wybrany z biblioteki lek stale widoczny na wyświetlaczu również podczas alarmu | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Regulacja głośności alarmu min. 9 poziomów | Tak |  | Bez punktacji |
| STACJA DOKUJĄCA – 12 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2019 lub 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Stacja dokująca dla oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi – 8szt stacji na 3 pompy opisane powyżej, 2 stacje na 6 pomp opisanych powyżej | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Ze względów bezpieczeństwa wszystkie złącza zasilania są wyłączone do momentu włożenia pompy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Stopień ochrony min. IP34 | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Wbudowany uchwyt do mocowania stacji do kolumn anestezjologicznych, stojaków infuzyjnych, oraz szyn pionowych i poziomych | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość łączenia stacji w moduły bez użycia specjalnych narzędzi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Kolumna połączonych stacji dokujących umożliwia jednoczesne zasilanie minimum 12 pomp. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Zatrzaskowe mocowanie pomp. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Możliwość rozbudowania stacji dokującej o moduł komunikacyjny | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5pkt Nie - 0 pkt |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 48 miesięcy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Reakcja serwisu do 48 godzin w dni robocze | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Naprawa gwarancyjna do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni dostawa aparatu zastępczego | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | Tak – podać częstotliwość przeglądów |  | Bez punktacji |
| 9. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel., fax. | Tak – podać |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 48 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .