Numer postępowania:

SR/XV-270-13-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 2 SYSTEM MONITORUJĄCY

Doposażenie i rozbudowa istniejącego systemu monitorującego pacjenta 
z centralą Intelii Vue i 3 kardiomonitorami

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KARDIOMONITORY MODUŁOWE Z MODUŁEM TRANSPORTOWYM – 2 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Monitor zbudowany w oparciu o moduły pomiarowe przenoszone między monitorami, odłączane i podłączane do szuflady modułów pomiarowych w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość jednoczesnego monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Zasilanie, komunikacja oraz przesyłanie danych pomiarowych z modułów pomiarowych do monitora realizowane wyłącznie poprzez metalowe złącza elektroniczne (styki elektryczne). | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Kardiomonitory kompatybilne z posiadanymi przez Użytkownika kardiomonitorami z serii Philips IntelliVue. Możliwość współdzielenia akcesoriów, modułów. Podłączenie do posiadanej centrali Philips IntelliVue. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Aktualizacja oprogramowania posiadanych kardiomonitorów MX700 do najnowszej rewizji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Monitor wyposażony w tryb pracy dla dorosłych, dzieci i noworodków. Podczas przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami monitor automatycznie dostosowuje granice alarmowe do danej grupy wiekowej. Przełączanie poszczególnych trybów monitorowania: dorosły, dziecko, noworodek nie wymaga konieczności wyłączania lub restartowania monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Monitor z możliwością jednoczesnego pomiaru następujących parametrów, przy czym poszczególne pomiary realizowane są przy pomocy modułów pomiarowych, sterowanych z ekranu dotykowego monitora (ilości wymaganych parametrów opisane w dalszej części): - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 2 kanały - ciśnienie krwi metodą inwazyjną z 2 kanałów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Monitor wyposażony w ekran kolorowy typ TFT o przekątnej min. 15cali (rozdzielczość min. 1280 x 768), zapewniający prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, interaktywne sterowanie wszystkimi wymaganymi pomiarami (ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Sterowanie wyłącznie poprzez ekran dotykowy monitora i modułu transportowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Oprogramowanie, menu i komunikaty ekranowe monitora w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Dla zachowania wysokiego stopnia aseptyki urządzenia, monitor oraz moduły pomiarowe bez jakichkolwiek wbudowanych wentylatorów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | System stabilnego i bezpiecznego mocowania monitora na stanowisku monitorowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Chłodzenie monitora konwekcyjne, niewymagające czyszczenia lub wymiany filtrów, pozwalające na ciągłą pracę w temperaturze otoczenia 35 stopni C. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej wadze <1,6 kg, który pozwala na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 5 godzin pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.). Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi i wzywania serwisu. Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2000mAh z fizycznym wskaźnikiem naładowania. | Tak – podać |  | Punktacja: Waga 1,5kg – 0 pkt Waga <1,5kg – 5 pkt Czas pracy na baterii min. 4h – 0 pkt Czas pracy na baterii min. 5h – 5 pkt |
| 17. | Moduł transportowy odporny na wstrząsy, uderzenia i upadki z wysokości min. 1,0 m. Wysoki stopień ochrony IP modułu transportowego zabezpieczający przed ciałami stałymi i wnikaniem wody na poziomie min. IP22. Moduł wyposażony w rączkę do przenoszenia. | Tak – podać |  | Punktacja: Min. IP22 – 0 pkt >IP22 – 5 pkt |
| 18. | Moduł transportowy dostosowany do pracy w orientacji zarówno pionowej jak i poziomej, a ekran automatycznie dostosowuje się do wybranego ustawienia. Moduł transportowy wyposażony w czujnik światła, który pozwala na automatyczną regulację poziomu jasności ekranu w zależności od natężenia światła otoczenia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Moduł transportowy musi umożliwiać przeniesienie danych pacjenta pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin). | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz pojemnościowy min. 6” z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie). | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Monitor wyświetla jednocześnie wszystkie dane numeryczne mierzonych parametrów oraz przynajmniej 6 różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Funkcja tworzenia, zapisywania i łatwego przywołania własnych układów ekranu do różnych typów przypadków (min. 20 zapamiętywanych ekranów). | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość rozbudowy o wbudowane min. 2 porty USB do podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak: klawiatura, mysz itp. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Wbudowany port video do podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Trendy wszystkich monitorowanych parametrów w postaci tabelarycznej i graficznej z ostatnich min. 48 godzin. Możliwość ustawienia różnych rozdzielczości trendów w tym co najmniej trend o rozdzielczości 1 min. Możliwość wyświetlania trendów w zaprogramowanych grupach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Historia zdarzeń min. 50 przypadków. Zapis zdarzeń wyzwalany automatycznie np. poprzez ustawione progi alarmowe lub wyzwalany ręcznie. Każde zdarzenie winno rejestrować min. 4 mierzone parametry wraz z odpowiadającymi im krzywymi dynamicznymi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Alarmy wizualne i akustyczne, min. 3-stopniowe, z podaniem przyczyny alarmu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Czasowe wyciszenie alarmów. Ustawiany czas wyciszania do min. 10 minut. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych w monitorze w stosunku do aktualnych pomiarów pacjenta. Ręczne ustawianie granic alarmów. Wyłączanie alarmów dla pojedynczych pomiarów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Monitor posiada możliwość rozbudowy o opcję, która pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych w tym pomp, respiratorów, monitorów rzutu serca. Wymienić co najmniej 2 różnych producentów wraz z modelami dla każdego urządzenia. Podłączenie musi umożliwiać odczyt danych pomiarowych z urządzeń zewnętrznych na ekranie monitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Pomiar EKG. | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja minimum 20 różnych rodzajów różnych zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Analogowe wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz w monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Pomiar respiracji metodą impedancji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 45. | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd./min przynajmniej +/-1 odd./min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiani 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET. | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Możliwość przyszłej rozbudowy każdego z zaoferowanych modułów do pomiaru SpO2 o pomiar poziomu hemoglobiny (SpHb, SpMet), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej PVI. | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Możliwość rozbudowy o pomiar RRa. | Tak/Nie |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 57. | Pomiar temperatury 2-kanałowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Zakres pomiarowy temperatury min. 0 – 45oC. | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Możliwość opcjonalnej rozbudowy monitora o pomiar temperatury w błonie bębenkowej poprzez pomiar temperatury w uchu pacjenta, wykorzystując promieniowanie podczerwone. | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Możliwość wyboru min. 15 różnych etykiet dla temperatury. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi – 2 kanały. | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | Tak |  | Bez punktacji |
| 65. | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Pomiar kapnografii z modułu przenoszonego pomiędzy kardiomonitorami. Możliwość stosowania zarówno czujnika w strumieniu głównym jak i czujnika do strumienia bocznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Pomiar rzutu serca w technologii termodylucji oraz w technologii Picco. Moduł przenoszony pomiędzy kardiomonitorami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Moduły kapnografii, rzutu serca kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami IntelliVue MX700. | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Możliwość przyszłej rozbudowy monitorów o co najmniej następujące parametry pomiarowe z obsługą z ekranu głównego kardiomonitora: Pomiar SvO2/SCvO2 Dodatkowy moduł do pomiaru saturacji z możliwością pomiaru z dwóch kończyn jednocześnie Pomiar EEG i aEEG Pomiar BIS, NMT | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację typu EWS – wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów. | Tak/Nie |  | Punktacja: TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
| 72. | Na wyposażeniu kardiomonitora mocowanie do aparatu do ściany/modury/rury zapewniające ruch w min. 3 płaszczyznach. Mocowanie musi zawierać hak na kable (min. 2). Dodatkowy uchwyt do zawieszenia modułu transportowego na ramie łóżka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego monitora muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy przewód główny EKG 10-odpr. x 1 szt. + odprowadzenia wielorazowe x1 (podsercowe oraz kończynowe) - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x1 szt. - zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (4 rozmiary do wyboru) x1 kpl. - czujnik saturacji dla dorosłych wielorazowy x1 + przewód połączeniowy x1 - czujnik temperatury wielorazowy, powierzchniowy oraz rektalny x1 - przewód do ciśnienia krwawego x2 - dodatkowe 3szt. przewodów do saturacji umożliwiające używanie czujników saturacji Masimo | Tak |  | Bez punktacji |
| STANOWISKA PRZYŁÓŻKOWE Z MODUŁEM TRANSPORTOWYM – 5 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Stanowiska przyłóżkowe kompatybilne z posiadanymi przez Użytkownika kardiomonitorami z serii Philips IntelliVue. Możliwość współdzielenia akcesoriów, modułów wieloparametrowych. Podłączenie do posiadanej centrali Philips IntelliVue. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji: min. 2019. | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Parametry ogólne: Stanowisko przyłóżkowe do monitorowania funkcji życiowych składające się z: - kardiomonitora/elementu transportowego - stacji dokującej - monitora przyłóżkowego do prezentacji danych z kardiomonitora | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Kardiomonitor / element transportowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Kardiomonitor przenośny o niewielkich gabarytach umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych dorosłych, dzieci i noworodków w środowisku szpitalnym, podczas transportu na terenie szpitala i poza nim. Musi mieć możliwość odłączenia od stanowiska przyłóżkowego i transportu razem z pacjentem bez konieczności przerywania monitorowania, przepinania kabli bądź utraty danych z okresu monitorowania w transporcie. Możliwość obsługi min. 1 modułu wieloparametrowego także w transporcie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość wykorzystania odłączanego elementu jako kardiomonitora transportowego, z funkcjami pomiaru co najmniej: - EKG (3/7/12 odprowadzeń)/ST/QT/Arytmia, - oddech, - saturacja krwi SpO2 Masimo Rainbow SET - ciśnienie krwi metodą nieinwazyjną, - temperatura 1 kanał - ciśnienie krwi metodą inwazyjną z 2 kanałów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Element transportowy o podwyższonej odporności na czyszczenie środkami chemicznymi stosowanymi w placówkach medycznych. Wymagane zaświadczenie producenta sprzętu dotyczącego możliwości użycia w trakcie czyszczenia popularnych środków czyszczących używanych w placówkach medycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Element transportowy wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 6cali, rozdzielczości min. 1000x400 i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów. Niska waga do 1,5kg. Czas pracy na baterii min. 4h. | Tak – podać |  | Punktacja: Waga 1,5kg – 0 pkt Waga <1,5kg – 5 pkt Czas pracy na baterii min. 4h – 0 pkt Czas pracy na baterii min. 5h – 5 pkt |
| 13. | Prezentacja danych. Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min. 3 krzywych dynamicznych (możliwość rozbudowy do 5) na wbudowanym ekranie LCD TFT. Ekran dotykowy w technologii pojemnościowej Corning® Gorilla Glass® Antibacterial (lub w wyższej technologii), wykonany w technologii minimalizującej ryzyko przenoszenia infekcji. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków (możliwość tworzenia własnych profili – min. 20 profili). | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Obsługa Obsługa za pomocą pojemnościowego ekranu dotykowego z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie), wszystkie przyciski obsługi dostępne na ekranie dotykowym. Moduł wyposażony w czujnik oświetlenia automatycznie dostosowujący poziom podświetlenia ekranu. Autorotacja ekranu względem położenia. Pełny dostęp do elementów sterujących i ekranu również po zadokowaniu w monitorze przyłóżkowym. Możliwość konfiguracji ekranów z prezentacją danych wg wytycznych Użytkownika z zapisem min. 20 takich konfiguracji. Możliwość dowolnej konfiguracji przycisków szybkiej obsługi (możliwość konfiguracji różnych zestawów przycisków względem różnych zaprogramowanych ekranów). | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Alarmy Alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów oraz zaburzeń rytmu serca. Możliwość zawieszania alarmów dźwiękowych na wybrany okres czasu od 1 do 10 minut oraz na stałe. Możliwość wyłączania alarmów poszczególnych parametrów. Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych wraz z odcinkami krzywych dynamicznych (min. 4 krzywe). Alarmy ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na podstawie aktualnego stanu pacjenta) z możliwością regulacji progów w jednym wspólnym menu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Możliwość wykorzystania elementu transportowego jako moduł pomiarowy w kardiomonitorze stacjonarnym, który potem można doposażyć w moduły obsługiwane z ekranu monitora głównego tj. NMT, BIS, monitory telemetryczne, aEEG, przezskórny pomiar gazów, SvO2, podwójny pomiar saturacji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Element transportowy z możliwością wykorzystania jako serwer pomiarowy posiadanych kardiomonitorów IntelliVue MX700. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Graficzna prezentacja trendów w postaci krzywych, słupków z zaznaczeniem strzałką szybkości zmian w danym parametrze i histogramów. Funkcja musi umożliwiać czytelny i intuicyjny odczyt danych dotyczących stanu klinicznego pacjenta i porównanie ich z założonymi wartościami np. podczas stosowania leków naczyniowo-czynnych w celu utrzymania założonego poziomu ciśnienia krwi. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania. Możliwość generowania różnych typów raportów (min. 5 typów) z możliwością przypisania dedykowanych przycisków do drukowania umieszczonych na pasku skrótów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Możliwość tworzenia własnych ekranów z rozmieszczeniem wszystkich elementów wg zaleceń Użytkownika. Pełna dowolność konfiguracji krzywych i parametrów cyfrowych. Możliwość dodawania zegarów, stoperów, histogramów, trendów słupkowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość rozbudowy o komunikację w infrastrukturze bezprzewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Pomiar EKG. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Zakres pomiaru rytmu serca z sygnału EKG min. od 20 do 350 [ud./min.] z dokładnością 1%. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Analiza odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie. Zakres pomiaru minimum od -20 mm do +20 mm. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Analiza odcinka ST, QT/QTc we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach EKG. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Analiza odcinka ST z prezentacją graficzną zmian ST na wykresach kołowych. Funkcja gromadzi pomiary odcinka ST oraz trendy uzyskane z pomiarów w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe). Możliwość wyboru referencyjnego poziomu wyjściowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Analiza odcinka QT i QTc dostępna jako parametr z ustawianymi progami alarmów i trendami. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG: min. 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. Klasyfikacja minimum 20 różnych rodzajów różnych zaburzeń rytmu wraz z alarmami, w tym: wykrywanie migotania przedsionków. | Tak |  | Bez punktacji |
| 30. | Monitor wyposażony w funkcję rekonstrukcji 12 odprowadzeń EKG z 5-ciu i 6-ciu elektrod rejestrujących oraz w monitorowanie rzeczywistych 12 odprowadzeń EKG. | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Pomiar respiracji metodą impedancji. | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Minimalny zakres 0-170 odd/min. Dokładność pomiaru częstości oddechów w zakresie od 1 do 120 odd./min przynajmniej +/-1 odd./min. Możliwość ręcznej regulacji progu detekcji oddechów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną. | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. od 1 minuty do 24 godzin. Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiani 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie. | Tak |  | Bez punktacji |
| 36. | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. Wyświetlanie ostatnich wyników pomiarowych na ekranie głównym obok aktualnie mierzonych wartości. | Tak |  | Bez punktacji |
| 37. | Min. zakres pomiarowy od 10 do 270 mmHg. | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | Pomiar saturacji SpO2 i pletyzmografii – technologia Masimo Rainbow SET. | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | Zakres pomiarowy SpO2 min. do 0 do 100% z dokładnością w zakresie od 70 do 100% min. +/- 3%. | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Pomiar tętna w zakresie min. od 30 do 240 ud./min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna. Wskaźnik perfuzji prezentowany w formie cyfrowej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe umożliwiający ekstrakcję sygnału, czyli eliminację zakłócającego wynik pomiaru z krwi żylnej (podczas ruchu pacjenta) i wyświetlanie pomiaru jedynie z krwi tętniczej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Możliwość przyszłej rozbudowy każdego z zaoferowanych modułów do pomiaru SpO2 o pomiar poziomu hemoglobiny (SpHb, SpMet), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej PVI. | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Możliwość rozbudowy o pomiar RRa. | Tak/Nie |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 45. | Pomiar temperatury 2-kanałowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Zakres pomiarowy temperatury min. 0 – 45°C. | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Dokładność pomiaru temperatury przynajmniej +/- 0,1°C. | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi – 2 kanały. | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Minimalny zakres pomiarowy ciśnienia od –40 do +360 mmHg. | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Możliwość pomiaru i wyboru nazw różnych ciśnień. | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Pomiar pulsu w zakresie min. 30-300 ud/min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Pomiar ciśnienia perfuzji mózgowej (CPP) i zmienności ciśnienia tętna (PPV). | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Pomiar kapnografii z modułu przenoszonego pomiędzy kardiomonitorami. Możliwość stosowania zarówno czujnika w strumieniu głównym jak i czujnika do strumienia bocznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Moduły kapnografii, rzutu serca kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami IntelliVue MX700. | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Na wyposażeniu systemu monitorowania mocowanie gazowe do ściany/modury/rury zapewniające ruch w dowolnej płaszczyźnie. Mocowanie musi zawierać hak na kable (min. 2). | Tak |  | Bez punktacji |
| 56. | Na wyposażeniu każdego zaoferowanego systemu przyłóżkowego muszą znajdować się następujące akcesoria pomiarowe: - wielorazowy przewód główny EKG 10-odpr. x 1 szt. + odprowadzenia wielorazowe x1 (podsercowe oraz kończynowe) - wielorazowy przewód do podłączenia mankietów do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi x1 szt. - zestaw wielorazowych mankietów dla dorosłych (4 rozmiary do wyboru) x1 kpl. - czujnik saturacji dla dorosłych wielorazowy x1 + przewód połączeniowy x1 - czujnik temperatury wielorazowy, powierzchniowy oraz rektalny x1 - przewód do ciśnienia krwawego x2 | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Monitor przyłóżkowy. | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Przekątna min. 20 cali, ekran kolorowy, rozdzielczość HD. | Tak – podać |  | Punktacja: Przekątna 20-21” – 0 pkt Przekątna >21” – 5 pkt Przekątna >23” – 10 pkt |
| 59. | Matryca typu IPS z podświetleniem LED, kąt obserwacji min. 175°. | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Trwałość matrycy min. 30 tyś. godzin (MTBF). | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Monitor zintegrowany z komputerem w jednej obudowie. Cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów. Sprzęt dedykowany do pracy w warunkach klinicznych, spełniający wymagania standardu dla urządzeń medycznych EN60601-1 lub równoważny. | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Procesor min. dwurdzeniowy: min 2 GHz Pamięć operacyjna zainstalowana min. 8GB z możliwością rozbudowy do min. 16 GB. | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Dysk twardy: min 128GB SSD lub min. 320GB HDD. | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Możliwość dezynfekcji ekranu i panelu sterującego. Klasa szczelności dla całej jednostki min. IP54 oraz dla przedniego panelu min. IP65. | Tak/Nie |  | Punktacja: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 65. | Sterowanie wyświetlanymi danymi oraz wpisywanie danych pacjenta za pomocą: ekranu dotykowego (bez pokrętła). Dotyk w technologii typu PCAP (multidotyk). Opcjonalnie obsługa także za pomocą myszki i klawiatury. | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Sterowanie wszystkimi funkcjami elementu transportowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Możliwość wyboru różnych formatów prezentacji danych niezależnie od formatu wybranego w podłączonym elemencie transportowym. Możliwość monitoringu pacjenta i uruchamiania aplikacji firm trzecich w tym samym czasie z wyborem podziału ekranu. Możliwość podłączenia dodatkowego niezależnego ekranu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 68. | Możliwość drukowania na lokalnej i sieciowej drukarce zgodnej ze specyfikacją HP Universal Printer Driver. Drukowanie do pdf oraz drukowanie do plików graficznych. Możliwość zdefiniowania przycisku szybkiej obsługi do drukowania jednym kliknięciem wybranego przez Użytkownika raportu na wybranej przez użytkownika drukarce. | Tak |  | Bez punktacji |
| 69. | Wbudowane złącza (minimalna liczba): 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 2 x RS232 (przynajmniej jeden izolowany 1,5KV), 1 x Display port 1 x HDMI | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Waga jednostki <8 kg. | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 71. | Dwa wbudowane, niezależne porty LAN, izolowane min. 1,5KV Gigabit Ethernet (RJ-45). Wbudowane dwa głośniki z regulacja głośności oraz podświetlenie obszaru pod ekranem. | Tak |  | Bez punktacji |
| 72. | Możliwość rozbudowy o dedykowane moduły: Bluetooth, RFID, moduł sieci WLAN (z anteną wewnętrzną) i BLUETOOTH w wersji min. 4.1. | Tak |  | Bez punktacji |
| 73. | Komunikacja z kardiomonitorami o parametrach powyżej opisanych. Złącza rozszerzeń: 2 x Mini PCIe (1 full-size, 1 half-size), 1x PCIe (x4) slot. | Tak |  | Bez punktacji |
| 74. | System operacyjny co najmniej Windows 7 Professional 64 bit w wersji polskiej. | Tak |  | Bez punktacji |
| 75. | Urządzenie zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i możliwość regulacji położenia w min. 2 płaszczyznach. Mocowanie w standardzie VESA 75mm oraz 100mm. Możliwość opcjonalnego zamocowania elementu transportowego nienależnie względem ekranu w zasięgu do 25 metrów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 76. | Możliwość komunikacji ze szpitalnym systemem danych. Możliwość podglądu badań i innych plików z równoczesnym monitorowaniem pacjenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| 77. | Możliwość instalacji aplikacji firm trzecich z dostępem do danych z monitorowania pacjenta. Baza z SQL z funkcją exportu do plików zgodnych z Microsoft Excel (pakiet Office jest opcjonalny). | Tak |  | Bez punktacji |
| ROZBUDOWA STACJI CENTRALNEGO MONITOROWANIA O DODATKOWE 7 STANOWISK MONITOROWANIA |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 5. | Rozbudowa posiadanej przez Zamawiającego stacji centralnego monitorowania marki Philips IntelliVue o obserwację dodatkowych 7 stanowisk z możliwością podpięcia 2 kardiomonitorów modułowych orz 5 stanowisk przyłóżkowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | System operacyjny centrali nie starszy niż Windows 8.1 lub Mac OS X 10.8 lub inny posiadający aktualne wsparcie techniczne producenta. Funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowej danych umożliwiająca szybkie przywrócenie działania systemu w razie awarii (opisać proponowane rozwiązanie). | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | System przygotowany sprzętowo i programowo do rozbudowy o kolejne urządzenia monitorujące (do min. 32). | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Prezentacja danych pacjentów monitorowanych na dwóch kolorowych ekranach typu LCD TFT, każdy o przekątnej co najmniej 23” i rozdzielczości Full HD. | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Podgląd, monitorowanie i zapis danych wszystkich parametrów i przebiegów falowych z kardiomonitorów - wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Możliwość elastycznego konfigurowania układu ekranu z poziomu użytkownika (bez udziału serwisu), w tym: - zmiana wielkości okna (sektora) dla każdego pacjenta niezależnie - zmiana formatu i rodzaju wyświetlanych parametrów liczbowych i krzywych dynamicznych (dla każdego pacjenta niezależnie) | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Automatyczna oraz ręczna (przez Użytkownika) minimalizacja sektorów dla nieaktywnych kardiomonitorów. Automatyczne przywrócenie zapisu po włączeniu kardiomonitora. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość przypisania do jednego pacjenta dwóch urządzeń monitorujących tj. kardiomonitora i monitora telemetrycznego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Sterowanie funkcjami kardiomonitorów, w tym ustawieniami alarmów i pomiarów, uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w kardiomonitorach. | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Funkcja "holterowska": zapis ciągły przebiegów dynamicznych (w tym zapis 12 odprowadzeń EKG) z min. 7 ostatnich dni, z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Pamięć stanów krytycznych (alarmów arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych). Funkcja wykonywania pomiarów na zapamiętanych krzywych / min. pomiar RR, QT. | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Zapis alarmów i zdarzeń z okresu min. 30 dni. Możliwość przeszukiwania listy według pacjenta lub oddziału, według kategorii alarmu oraz według rodzaju wykonywanych przez personel czynności działań (np. wyłączenie alarmu). Zapis dostępny do wyświetlenia lub eksportu do pamięci USB lub do udostępnionego dysku sieciowego. | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Sygnalizacja alarmowa zdarzeń związanych z zaburzeniami rytmu, w tym co najmniej: • Asystolia • Vfib/Vtach • Tachykardia komorowa • Ciężka tachykardia • Ciężka bradykardia • Wysoka częstość skurczów ektopowych • HR wysokie • HR niskie • Migotanie przedsionków (początek i koniec) | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych arytmii (w tym migotania przedsionków). | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Możliwość modyfikacji kryteriów alarmowania dla poszczególnych arytmii. | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 7 ostatnich dni wszystkich mierzonych przez monitory parametrów. | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Funkcja analizy najczęściej występujących alarmów u danego pacjenta z prezentacją wartości progowych i trendów podstawowych parametrów życiowych. | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Oprogramowanie centrali w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Możliwość rozbudowy o autoryzowany dostęp w trybie odczytu do danych monitorowanych przez centralę możliwy z dowolnego komputera z poziomu przeglądarki internetowej. Dostęp chroniony hasłem dostępu. | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | System gotowy do przesyłania i odbierania danych w standardzie HL7. | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | System przygotowany do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS, co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) i danych laboratoryjnych oraz eksportowania danych fizjologicznych zbieranych przez system monitorowania. | Tak |  | Bez punktacji |
| 28. | Drukarka laserowa, sieciowa podłączona do systemu w formacie A4. | Tak |  | Bez punktacji |
| 29. | Zasilacz awaryjny typu UPS. | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Reakcja serwisu do 48 godzin w dni robocze | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Naprawa gwarancyjna do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni dostawa aparatu zastępczego | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | Tak – podać częstotliwość przeglądów |  | Bez punktacji |
| 9. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel., fax. | Tak – podać |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .