Numer postępowania:

SR/XV-270-13-EFK/20

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET nr 5 RESPIRATOR TRANSPORTOWY

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPIRATOR TRANSPORTOWY – 1 szt. |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji 2020. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Respirator transportowo-stacjonarny dla dorosłych i dzieci o wadze ≥5 kg | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 6. | Zintegrowany, składany uchwyt do przenoszenia respiratora | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 7. | Kolorowy ekran | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 8. | Respirator o napędzie elektrycznym | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Zasilanie sieciowe 100 - 240VAC, 50 / 60 Hz oraz akumulatorowe z czasem pracy min. 2,5 h | Tak – podać |  | Punktacja: Czas pracy z wbudowanego akumulatora: < 3 h – 0 pkt ≥ 3 h – 5 pkt |
| 10. | Odłączany dodatkowy akumulator wydłużający czas pracy o dodatkowe min. 2,5 h | Tak – podać |  | Punktacja: Czas pracy z dodatkowego akumulatora: < 3 h – 0 pkt. ≥ 3 h – 5 pkt. |
| 11. | Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Kompensacja przecieków | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego lub z butli | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | FiO2 regulowane płynnie w zakresie 21-100% | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Waga < 8 kg wraz z akumulatorami | Tak – podać |  | Punktacja: < 6,5 kg – 5 pkt ≥ 6,5 kg – 0 pkt |
| 16. | Możliwość stosowania układów pasywnych i aktywnych (z zastawką wydechową) | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 17. | Cicha praca < 45 dB | Tak |  | Bez punktacji |
| 18. | Możliwość zastosowania nebulizacji w trybie wentylacji nieinwazyjnej | Tak |  | Bez punktacji |
| CECHY I TRYBY WENTYLACJI |
| 19. | Tryby wentylacyjne objętościowo-zmienne | Tak |  | Bez punktacji |
| 20. | Wentylacja kontrolowana (CV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 21. | Wentylacja wspomagana (AC) | Tak |  | Bez punktacji |
| 22. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 23. | Tryby wentylacyjne ciśnieniowo-zmienne | Tak |  | Bez punktacji |
| 24. | Wentylacja w trybie kontroli ciśnienia (PC) | Tak |  | Bez punktacji |
| 25. | Wentylacja spontaniczna -synchronizowana (S/T) | Tak |  | Bez punktacji |
| 26. | Wentylacja spontaniczna (S) | Tak |  | Bez punktacji |
| 27. | Funkcja liniowego zwiększania ciśnienia - zmniejsza, a następnie stopniowo (liniowo) zwiększa ciśnienie do ustawionego przepisanego ciśnienia, pozwalając pacjentowi na aklimatyzację do terapii w ciągu dłuższego okresu czasu. | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 28. | Czas wzrostu liniowego min. 5 - 45 min. | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 29. | Funkcja wspierająca oddechy spontaniczne pacjenta przez uwzględnienie niewielkiej dekompresji w trakcie późniejszych etapów wdechu oraz w trakcie początkowej fazy wydechu. | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 30. | SIMV (PC-SIMV) | Tak |  | Bez punktacji |
| 31. | Wentylacja synchronizowana (T) | Tak |  | Bez punktacji |
| 32. | Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP) | Tak |  | Bez punktacji |
| 33. | Wentylacja dwufazowa BiLEVEL, BIPAP | Tak |  | Bez punktacji |
| 34. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością | Tak |  | Bez punktacji |
| 35. | Możliwość generowania przepływu wdechowego min. 200 l / min. celem skutecznej kompensacji niezamierzonych przecieków podczas wentylacji nieinwazyjnej | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 36. | Funkcja rozpoznawania oraz kompensacji niezamierzonych nieszczelności systemu i automatycznego dostosowywania wentylacji w celu uzyskania optymalnej wydajności przy występowaniu nieszczelnych miejsc | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| PARAMETRY REGULOWANE |
| 37. | IPAP – min. 4 - 50 cm H2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 38. | EPAP/PEEP – min. 4 - 25 cm H2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 39. | CPAP (obwody pasywne) – min. 4 - 20 cm H2O | Tak |  | Bez punktacji |
| 40. | Wspomaganie ciśnieniowe | Tak |  | Bez punktacji |
| 41. | Objętość oddechowa - min. 50 - 2000 ml | Tak |  | Bez punktacji |
| 42. | Częstość oddechowa - min. 1 - 60 bpm | Tak |  | Bez punktacji |
| 43. | Czas wdechu - min. 0,3 - 5,0 sekund | Tak |  | Bez punktacji |
| 44. | Płynnie regulowany czas narastania | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 45. | Czułość wyzwalania przepływu (Trigger) - min. 1 - 9 l / min. | Tak |  | Bez punktacji |
| 46. | Parametry wyświetlane i monitorowane przez respirator | Tak |  | Bez punktacji |
| 47. | Objętość oddechowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 48. | Wentylacja minutowa | Tak |  | Bez punktacji |
| 49. | Szacowana szybkość przecieku | Tak |  | Bez punktacji |
| 50. | Częstość oddechu | Tak |  | Bez punktacji |
| 51. | Szczytowy przepływ wdechowy | Tak |  | Bez punktacji |
| 52. | Szczytowe ciśnienie wdechowe | Tak |  | Bez punktacji |
| 53. | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 54. | Procentowy udział oddechów wyzwalanych przez pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 55. | Stosunek I:E | Tak |  | Bez punktacji |
| ALARMY |
| 56. | Niskiego ciśnienia wdechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 57. | Niskiego ciśnienia wydechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 58. | Bezdech | Tak |  | Bez punktacji |
| 59. | Wysokiej / niskiej częstości oddechów | Tak |  | Bez punktacji |
| 60. | Wysokiej / niskiej wentylacji minutowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 61. | Wysokiej / niskiej objętości oddechowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 62. | Wysoki / niski przepływ tlenu | Tak |  | Bez punktacji |
| 63. | Odłączenia obwodu oddechowego | Tak |  | Bez punktacji |
| 64. | Możliwość wyłączenia alarmów | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| INNE |
| 65. | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych – min. 5 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 66. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| 67. | Kosz na akcesoria | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 68. | Podstawa jezdna pod respirator | Tak/Nie |  | Punktacja: Tak - 5 pkt Nie - 0 pkt |
| 69. | Maska jednorazowa – 6 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 70. | Maska wielorazowa całotwarzowa – 1 szt. | Tak |  | Bez punktacji |
| 71. | Certyfikat CE i deklaracja zgodności CE | Tak |  | Bez punktacji |
| DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WSZYSTKICH URZĄDZEŃ OPISANYCH W NINIEJSZYM PAKIECIE |
| WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Reakcja serwisu do 48 godzin w dni robocze | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Naprawa gwarancyjna do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni dostawa aparatu zastępczego | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | Tak – podać częstotliwość przeglądów |  | Bez punktacji |
| 9. | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel., fax. | Tak – podać |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zainstalujemy dostarczony sprzęt medyczny i przeszkolimy personel medyczny w zakresie jego obsługi, 
a w razie konieczności przeszkolimy personel techniczny w zakresie obsługi technicznej.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

Przeglądy techniczne bezpłatne  w okresie trwania gwarancji .